## Sheet1
动态心电记录器市场竞价需求应答表
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（单价/元） | 最终报价（单价/元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
竞价需求 响应情况 33分 | 带“▲”条款（10分）：每负偏离1项扣2分，如“▲”条款负偏离达5项，此项得0分； 完全符合非“▲”条款得23分；每偏离1项扣0.5分，如负偏离≥46项的，此项得0分。 带“★”条款为本项目实质性需求，不得偏离 | ▲1.1 ≥12导动态心电、体位、呼吸、运动状态记录存贮；
1.2支持可更换式SD卡记录，支持USB及SD卡回放器读取两种方式进行数据回放，支持HDMI-USB2.0数据线回放；
1.3采用≤0.21mm点距的LED彩色液晶屏，可实时查看及显示电量状态、记录时长、各导联心电图等多类信息；
1.4支持体位运动记录：可显示立位静态、立位运动、卧位静态和卧位运动状态；
1.5采样率≧10240Hz；
1.6具备睡眠呼吸波采集功能；
1.7 3导/12导联根据导联线自动识别，支持4、5、7、10根导联线进行记录，可提供上述各导线配件；
1.8支持晚电位及向量数据采集；
1.9配有电池；
1.10具备特殊事件按钮。
1.11.1 动态心电数据上传、分析、审核、回传；含主机、显示器、打印机等；
1.11.2 具有人工智能分析引擎功能；
1.11.3 具有AI3.0可变焦反混淆分析技术；
▲1.11.4 具有三维立体散点图分析功能，三维散点图可任意角度旋转、编辑、分析与定位，提取复杂心律失常事件；
1.11.5 具有科研级AI捜查功能，能以患者、心律失常、起搏器、心率变异性、总计ST时间、结论、诊断、备注等信息条件进行查询，并以三维散点图进行呈现及检索；
1.11.6 散点图、时间散点图、反混淆叠加图集中应用功能，能够在同一界面进行编辑，可选择任意时间段间隔对散点图排序，叠加图可进行多倍放大，左右移动功能；
1.11.7 在网络中断时，客户端软件能按权限实现分析端的所有功能；
1.11.8 多参数模板排序工具；
1.11.9 散点图逆向分析功能：可在散点图上选择相应点，进行原始波形的查看；
1.11.10具备新生儿心电波形的人工智能识别算法；
1.11.11具有时间散点图面积比率分层编辑功能模块；
▲1.11.12起搏器特殊功能扫查，可观察患者起搏器运行情况；提供证明材料；
1.11.13自动房颤、房扑分析及定位技术，可精确到逐波；
1.11.14具有P波色谱图功能；
1.11.15支持卫星Holter系统，可在超大型医院建立卫星分析中心，与社区、分院进行互联并接收全信息HOLTER数据进行诊断，也可与超远程的跨省市医院进行互联分析及会诊；
1.11.16心率变异分析、散点图分析及药物评价模块、三维ST段分析；
1.11.17晚电位及向量心电图分析；
1.11.18心律失常模板反混淆技术：可对模板进行12导联的静态叠加；
1.11.19具有心率趋势、呼吸波技术筛查“睡眠呼吸暂停综合征”的分析功能；
1.11.20 T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析；
1.11.21室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分；
1.11.22室上早提前率直方图分析；
1.11.23具有心率震荡分析功能；
1.11.24 ST段分析功能：12导联ST段趋势图对比扫描，可以根据心率变化对任何时段ST重新定标分析，另外还显示全面的12导联ST段三维趋势图；
1.11.25起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器。自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等；
1.11.26与动态血压同步监测，生成动态心电报告、动态血压报告及相互关联报告；
1.11.27具有电子邮件功能；
1.11.28具有数据库管理功能和光盘移动硬盘输入输出功能；
1.11.29至少支持中文、英文等两种以上语言；
1.11.30兼容Window7/Window10以上操作系统；
1.11.31 QT离散度分析；
1.11.32心率减速力分析：新发现的心梗患者死亡危险预测指标；
1.11.33最新科技连续心率减速力分析:心梗患者死亡危险预测指标进一步研究；
1.11.34 DRP模板分析技术；
1.11.35可进行分类叠加及分析；
1.11.36编辑模板内可逐波观察散点图，支持散点图编辑功能；
1.11.37自定义波形形态归类技术；
1.11.38集约式模板批量匹配分类技术；
1.11.39动物实验模式分析技术：可对动物心脏实验进行分析；
1.11.40多形性室早分类及报告：可将多形性室早的分布图、百分比统计；
1.11.41房早双搏模版显示；
1.11.42软件支持多天记录及分析：12导3天以内、3导7天以内；
1.11.43心电图智慧滤波技术，心电图无损失；
1.11.44智能房速编辑；
1.11.45 MC智能R波识别技术；
1.11.46能同步分析呼吸波信号；
1.11.47能同步分析多种体位信号；
▲1.11.48具备自主神经辅助评估功能；
1.11.49具有3导、12导、18导动态心电图编辑功能；
1.11.50具有室早危险分组功能；
▲1.11.51区域动态心电分析平台，实现院本部、新院区等院内外动态心电上传、分析、审核、回传等；
1.12 主机质保不少于5年；首批更换配件质保不少于1年，后续更换质保不少于3个月；
|  | ★配置清单 1.动态心电记录器6套；12导动态心电、呼吸波、体位、运动状态的记录与存贮 2.心电导联线6套 3.设备包6个 4.动态心电分析系统软件1套，动态心电数据分析、审核、回传等。共用。含安装光盘、说明书、加密锁 |  | 响应
★与院内信息系统对接工作相关成本（如有）由中标供应商承担；
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 5分 | 自2021年1月1日至投标截止日前完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分5分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 32分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：